**备注：本项目所有包次提供的年用量均为参考用量，实际用量以院方采购为准。**

**第2包 外科腔镜吻合器**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **参考规格** | **技术参数** | **预计年使用量** |
| （进口）腔镜用直线型关节头切割闭合器和钉仓 | 缝合长度45mm | 手动枪（45mm） | 1、枪的杆身长度：≥340mm。2、缝合长度：≥45mm。3、枪要具有自适应关节头和双重加压系统，关节头可多角度调节。4、能通过12mm穿刺器。 | 3把 |
| 电动枪（45mm） | 1、枪的杆身长度：≥340mm。2、缝合长度：≥45mm。3、枪要具有自适应关节头和双重加压系统，关节头可多角度调节。4、能通过12mm穿刺器。5、电动击发。所用电池不含重金属，符合环保要求。 | 2把 |
| 配套钉仓 | 1. 六排缝钉。
2. 钉仓成钉高度：支持1.0、1.5、1.8、2.0mm四种以上规格，适应各种手术要求。

**★**3、钉仓要具有抓持面技术并且具有非对称的弯曲钉腿，确保闭合时组织不滑脱。 | 5枚 |
| 缝合长度60mm | 手动枪（60mm） | 1、枪的杆身长度：≥340mm。2、缝合长度：≥60mm。3、枪要具有自适应关节头和双重加压系统，关节头可多角度调节。4、能通过12mm穿刺器。 | 40把 |
| 配套钉仓 | 1. 六排缝钉。
2. 钉仓成钉高度：支持0.75、1.0、1.5、1.8、2.0mm四种以上规格，适应各种手术要求。
 | 40枚 |
| 电动枪（60mm） | 1、枪的杆身长度：≥340mm。2、缝合长度：≥60mm。3、枪要具有自适应关节头和双重加压系统，关节头可多角度调节。4、能通过12mm穿刺器。5、电动击发。所用电池不含重金属，符合环保要求。 | 3把 |
| 配套钉仓 | 1. 六排缝钉。
2. 钉仓成钉高度为：支持1.0、1.5、1.8、2.0mm四种以上规格，适应各种手术要求。

**★**3、钉仓要具有抓持面技术并且具有非对称的弯曲钉腿，确保闭合时组织不滑脱。 | 3枚 |
| 缝合长度35mm | 电动枪（35mm） | 1、电动机发，所用电池不含重金属，符合环保要求。2、杆身直径：9mm，杆身长度：320mm。3、关节头转角：≥50度。 | 2把 |
| 配套钉仓 | 1、钉仓成钉高度：1.0mm。2、钉砧：7mm。3、钉砧厚度：3.5mm。 | 2个 |

**第3包 血管内皮生长因子测定试剂盒**

1、方法学：酶联免疫吸附法，适用于检测血清中血管内皮生长因子浓度。

2、参考规格：96人份/盒

3、技术要求：

（1）试剂批间差：≤15%

（2）线性范围：在6.25-400pg/ml的线性范围内，试剂盒的相关系数r应≥0.9900

（3）空白检出下限：6.25pg/ml

（4）准确性：相对偏差不超过±10%

（5）特异性：本试剂盒加入200ug/ml的人成纤维细胞生长因子（FGF2）或30ng/ml的表皮生长因子（EGF）的样本，其测定结果不大20pg/ml。

4、★承诺服务期内免费提供配套定标液和质控品。

5、预计年使用量：1000人份/年。

**第4包 药物中心静脉导管**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考规格** | **预计年使用量（个/年）** | **技术参数** |
| 1 | 药物中心静脉导管 | 单腔、抗感染 | 500 | 1、主要功能：适用于全胃肠外营养和长时间留置导管病人。2、主要构成：由导管，三角座，延长管及药物组成。3、材质要求：导管采用进口聚氯氨基甲酸乙酯材料制造；导丝为进口镍钛合金；扩张管主要由聚丙烯制成；蓝空针主要由聚乙烯、聚氯乙烯、硅橡胶制成。4、技术要求：（1）留置时间：≥30天，（2）药物为盐酸米诺环素和利福平，两种药物结合制做，抗感染（3）有消毒包，包内配有：导丝、穿刺针/（直行针或丫行针）两种、扩张管、注射器、破皮刀、篮空针、输液接头、蝶行夹、止流夹、贴膜、输液贴、纱布、缝合针线、洞巾、小单、药杯、吸塑托盘、消毒刷、手套、中单等。（4）环氧乙烷灭菌，一种性使用。 |